## 2026.04.18
#VALUE! | Park Systems Installation Passdown Report
[13 empty] | Park FSE Name: | 김중원
[13 empty] | Date: | #VALUE!
System Information |  |  |  |  | Installation Information | [6 empty] | Contact Info
Customer | SDC A3 |  |  |  | Location |  | SDC A3 3F D3기둥 |  |  |  |  | CRM Case ID | 00180182
Model | NX-TSH |  |  |  | Site Survey Result |  | VC-B |  | 60~65dB |  |  | Main User Name | 임대홍
SID | D25007-080725 |  |  |  | Start Date |  | 2026-03-31 |  |  |  |  | Main User Tel# | 010-5478-9040
EQ ID | NX-TSH1518 #1 |  |  |  | Est. Complete Date |  | 2026-05-18 |  |  |  |  | Main User E-mail
Total Cycle Time | [11 empty] | Individual Action Chart
|  | 0% | 20% | 40% |  | 60% | 80% | 100%
Committed Progress |  | #VALUE! | [5 empty] | Total |  | 48 | Days
Actual Progress |  | 38.24% | [5 empty] | Progress |  | #VALUE! | Days
Critical Item Summary
1. Clmap 구동확인 2. Ionizer cable 포설 완료 3. 구동관련 Test 진행중 4. WatteMeter, CIM 연결 Fail 5. 기타 잔건 작업 진행
Detail Report | [8 empty] | Next Plan Update
1. Clmap 구동확인 1-1. Clamp 구동 CDA2의 Sol valve cable 빠져있는 것 확인 1-2. Cable 연결 후 Clamp manual 구동 확인 1-2-1. Clamp up/open - Clamp close - Clamp open/down 1-3. Glass Loading/Unloading을 위한 HW Sequence 전체 Manual 구동 확인 1-3-1. Shutter Door Open/Close, Lift pin Up/Down, Clamp 구동, Air blow 구동, Vaccum 구동
2. Ionizer cable 포설 완료 2-1. Ionizer cable 6ea Cable duct 앞단까지 포설완료 2-2. Ionizer Head 장착 후 Ionizer controller까지 Cable 연결작업 예정 2-2-1. Ionizer Head 거치대 size달라 우리기연에서 제작중_차주 월요일 제작 진행상태 확인 예정
3. 구동관련 Test 진행중 3-1. XY Stage Reset시 Sequence 이상 3-1-1. 정상 sequence : Limit → Home에서 정지 3-1-2. A3 Sequence : Limit → Home → Limit 부근 정지 (X는 정상적으로 Home에서 정지, Y가 비정상) 3-1-3. Y방향 Home sensor 감지 상태 점검 예정 3-2. PM Mode후 Clamp, Lift pin 구동되지 않아 XEA 재시작하는 경우 자주 발생 3-2-1. PM Mode후 Clamp, Lift pin 바로 구동 가능한 경우도 있으나 대다수의 경우 Loading 창 생성 후 동작하지 않음 3-2-2. Clamp는 3~5회 반복 동작 명령 시 구동하는 경우도 있었으나, Lift pin은 한 번 구동되지 않으면 재부팅해야만 구동 가능
4. WatteMeter, CIM 연결 Fail 4-1. DB WatteMeter on후 IP Address matching하였으나, XEA Run되지 않음 4-1-1. 관련 추가 Port 확인하였으나 Lan 단독 연결로 확인 4-1-1-1. DB상 Port가 있어 확인 시도 4-2-1. Accura Lan cable 연결되어 있었으며, Lac cable 점등되어 있어 연결된 것으로 확인 4-2-1-1. Accura 기기에 Ethernet 상태 LED 점등되어 있지 않음 4-2. DB Secsgem, CIM SW on시 XEA Run되지 않음 4-2-1. 관련 XCOM USB 파손으로 인한 연결 Fail 추정 4-2-2. 관련 DB와 CIM은 화성에서 장비 생산 시 Test하여 연결 확인한 상태에서 수정하지 않음
5. 기타 잔건 작업 진행 5-1. ESMS Cable 정리 완료 5-1-1. ESMS Cable Stage 하부에 포설 및 고정되지 않고 사려져 있었음 5-1-2. Lift pin Up/Down moving중 Cable 간섭 없도록 정리 5-2. CIM PC CCTV연결 확인 완료 5-3. Cabinet Fan 동작 확인 안료 5-3-1. Fan 1ea cable 빠져있어 연결 후 정상 동작 확인 5-4. 각종 Cover류, MC상태 등 I/O Check 완료
Data Location:
Note on R6: Daniel Kim: